Instalace soupravy ISES PCI

1. Instalace driverů karty ISES PCI 1202L:

Při instalaci PCI zařízení se doporučuje nejdříve nainstalovat drivery a knihovny a teprve potom zapojit hardware, (ale lze postupovat i obráceně, jenom se hůře dohledávají drivery). Při prvotní instalaci driverů a DLL knihoven a následné instalaci karty automaticky ihned proběhne Plug & Play procedura.

Z CD disku dodaného s ADDA kartou se spustí setup autorun, spustí se sám případně je na (CD:\NAPDOS\Auto32.exe). Zvolíme PCI Bus DAQ Card – 1202L/H – DLL_OCX for Windows 98/NT/2K/XP/2003 – Win2K_XP (resp. zvolíme jiné Windows) – PCI-1202_Win2K_vxxx.exe. Pozn. Drivery pro Windows XP jsou i pro Windows Vista, i pro Windows 7 (!). Spustí se instalační soubor PCI-1202_Win2K_xxx.exe (např. pro WinXP), který nainstaluje knihovny DLL a na harddisku vytvoří adresář C:\DAQPro a v něm podadresář PCI-1202_Win2K, kde jsou příslušné drivery, které si tam sama dohledá Plug & Play procedura, případně i Vy.

Vypněte počítač, zasuňte ADDA kartu do PCI sběrnice, včetně malé karty (měniče), který nevyžaduje PCI pozici (pouze vyžaduje připojení na 4 kolíkový napájecí konektor (Molex), kterých je několik volných na zdroji PC, resp. si opatřete vhodnou redukci. Zároveň můžete pomocí speciálního kabelu připojit i panel ISES. Pozn.: verze ISES PROFESSOR nemá měnič na samostatné kartě. Má pouze ADDA desku, která se k panelu ISES Profesor připojuje 37 žilovým kabelem.

Zapněte počítač, proběhne PnP procedura, Windows si sami dohledají drivery, případně je můžete specifikovat Vy v adresáři C:\DAQPro\PCI-1202_Win2K\Driver.

V seznamu zařízení (Ovládací panely - Systém  - Správce zařízení) by mělo být vidět zařízení ICPDAS, PCI-1202 DAQ Card. Někdy to chce trochu experimentovat .U nových počítačů tyto problémy většinou nejsou.

Pozn.: někteří uživatelé systému ISES mají již ADDA kartu dlouho a její drivery jsou již zastaralé. Dříve bývaly drivery na zeleném CD (cca verze 2.6) , novější drivery jsou na růžovém CD (za novější drivery považujeme verze 3.0 až poslední verze 4.5). V případě, že máte staré drivery, zašleme Vám zdarma drivery nové.

2. Instalace karty ISES PCI 1202L, měniče a panelu ISES:

Nastavení přepínačů na kartě:

JP1  v poloze "1", "2" "SE" - oba směrem nahoru (společná zem) při pohledu na součástky na ADDA kartě.

J1  v poloze 5V - směrem dolů při pohledu na součástky na ADDA kartě.

Připojení karty PCI k panelu ISES:

Do počítače je třeba zasunout jak kartu PCI, tak malý napájecí modul (napěťový měnič). Modul napěťového měniče se uvnitř počítače připojí na napájecí zdrojovou koncovku Molex (jakou mají HDD, CD aj.).

Propojovací kabel, dlouhý cca 180 cm, se zapojí do napájecího modulu (9 pin Canon konektor) a do karty ADDA PCI karty (37 pin Canon konektor) a na druhé straně se zapojí do panelu ISES (25 pin Canon konektor).

Pozn.: verze ISES PROFESSOR nemá měnič na samostatné kartě. Má pouze ADDA desku, která se k panelu ISES Professor připojuje 37 žilovým kabelem Canon cca 150 cm dlouhým.

Zapněte počítač. Viz již výše popsaný proces - proběhne PnP procedura, Windows si sami dohledají drivery, případně je můžete specifikovat Vy v adresáři C:\DAQPro\PCI-1202_Win2K\Driver.

Pozn.: Karta ISES PCI nevyžaduje kalibraci!!!

3. Instalace software ISESWIN32i:

A teprve nyní se nainstaluje vlastní program ISESWI32i, viz.samostatný text „Instalace programu ISESWIN32i“.

doc. RNDr. F. Lustig, PC-IN/OUT.

Frantisek.Lustig@mff.cuni.cz							http://www.ises.info

Tel.: 602-858 056, 221 911 286								02.04. 2011